## Slide 1: 第14章 电工测量
14.4 电压的测量
14.1 电工测量仪表的分类
14.2 电工测量仪表的型式
14.3 电流的测量
14.6 功率的测量
14.7 兆欧表
14.5 万用表
14.8 用电桥测量电阻、电容与电感
14.9 非电量的电测法

## Slide 2
本章要求：
1. 了解常用电工测量仪表的结构和工作原理。
2. 掌握常用电工测量仪表的使用方法。
3. 了解电桥测量电阻、电容和电感的方法。
4. 了解常用非电量的电测法。
第14章 电工测量

## Slide 3
电路中的各个物理量（如电压、电流、功率、电能及电路参数等）的大小，除用分析与计算的方法外，常用电工测量仪表去测量。
电工测量技术的应用主要有以下优点：
第14章 电工测量
1.电工测量仪表的结构简单，使用方便，并有足够的精确度。
2.电工测量仪表可以灵活地安装在需要进行测量的地方，并可实现自动记录。
3.电工测量仪表可实现远距离的测量问题。
4.能利用电工测量的方法对非电量进行测量。

## Slide 4: 14.1 电工测量仪表的分类
1.按照被测量的种类分类
次 序 | 被测量的种类 | 仪表名称 | 符 号
 |  | 电流表 毫安表 电压表 千伏表 功率表 千瓦表 电度表 相位表 频率表 欧姆表 兆欧表 | 
1 电 流
2 电 压
3 电功率
4 电 能
5 相位差
6 频 率
7 电 阻
A
mA
V
kV
W
kW
f


M
kWh

## Slide 5
2.按照工作原理分类
型 式
符 号
被测量的种类
磁电式
整流式
电磁式
电动式
电流的种类与频率
电流、电压、
电阻
电流、电压
电流、电压
电流、电压、电功率、功率因数、电能量
直 流
工频和较高频率的交流
直流和工频交流
直流及工频与较高频率的交流
3. 按照电流的种类分类（见上表）

## Slide 6
4.按照准确度分类
最大基本误差
仪表的最大量程（满标值）
目前我国直读式电工测量仪表按照准确度分为0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 5.0七级。
准确度是电工测量仪表的主要特性之一。
准确度较高（0.1， 0.2， 0.5）的仪表常用来进行精密测量或校正其他仪表。
相对额定误差
准确度是电工测量仪表的主要特性之一。仪表的准确度是根据仪表的相对额定误差来分级的。

## Slide 7
例：一准确度为2.5级的电压表，其最大量程为50V，
正常情况下, 可认为最大基本误差是不变的, 所以被测量值比满标值愈小，则相对测量误差就愈大。
如用上述电压表来测量实际值为10V的电压时，相对误差为
测量实际值为40V的电压时，相对误差为
在选用仪表
的量程时，一
般应使被测量
的值超过仪表
满标值的一半
以上。
则可能产生的最大基本误差为

## Slide 8
电工测量仪表上的几种符号
符 号
意 义
~
~
3 ~ 或 ~
2 kV
 或 ¬
或 
~
~
直 流
交 流
交直流
三相交流
仪表绝缘试验电压2000V
仪表直立放置
仪表水平放置
仪表倾斜60°度放置
60 °

## Slide 9: 14.2 电工测量仪表的型式
直读式仪表测量各种电量的基本原理
利用仪表中通入电流后产生电磁作用，使可动部分受到转矩而发生转动。转动转矩与通入的电流之间有
T = f ( I )
1）产生转动转矩 T 的部分
使仪表可动部分受到转矩而发生转动。
3）阻尼器
能产生制动力（阻尼力）的装置，使仪表可动部分能迅速静止在平衡位置。
直读式仪表的基本组成部分
2）产生阻转矩TC 的部分
当阻转矩TC等于转动转矩T 时，仪表可动部分平衡在一定的位置。

## Slide 10: 14.2 电工测量仪表的型式
14.2.1 磁电式仪表
1. 结构
螺旋弹簧
I
I
N
S
指针
永久磁铁
圆柱形
铁心
O'
O
线圈
(1) 固定部分
马蹄形永久磁铁、极掌NS及圆柱形铁心等。
(2) 可动部分
铝框及线圈，两根半轴O和O，螺旋弹簧及指针。
极掌与铁心之间的空气隙的长度是均匀的，其中产生均匀的辐射方向的磁场。

## Slide 11
2. 工作原理
(1) 转动转矩T 的产生
(2) 阻转矩TC的产生
在线圈和指针转动时，螺旋弹簧被扭紧而产生阻转矩TC。
线圈通入电流 I 电磁力 F
线圈受到的转矩 T = k1I
F
S
N
F
线圈通入电流 I 电磁力 F 线圈受到转矩 T 线圈和指针转动，
弹簧的TC与指针的偏转角成正比，
即 TC= k2
当弹簧的阻转矩T与线圈受到的转矩TC达到平衡时，可动部分停止转动，此时有
T = TC

## Slide 12
当弹簧阻转矩与转动转矩达到平衡即TC= T 时，可转动部分便停止转动， T = k1I ， TC= k2 。
仪表的标度尺上作均匀刻度。
3. 阻尼作用的产生
当线圈通入电流而发生偏转时，铝框切割磁通，在框内感应出电流，其电流再与磁场作用，产生与转动方向相反的制动力，于是可转动部分受到阻尼作用，快速停止在平衡位置。
即指针的偏转角
结论: 指针偏转的角度与流经线圈的电流成正比。

## Slide 13
4.用途
5.优点：
刻度均匀；灵敏度和准确度高；阻尼强；消耗 电能量小；受外界磁场影响小。
缺点：
只能测量直流；价格较高；不能承受较大过载。
测量直流电压、直流电流及电阻。

## Slide 14
14.2.2 电磁式仪表
1. 结构
主要部分是固定的圆形线圈、线圈内部有固定的铁片、固定在转轴上的可动铁片。
圆形线圈
小室
3
1
2
4
5
0
推斥式电磁式仪表
固定铁片
可动铁片

## Slide 15
2. 工作原理
仪表的转动转矩 T = k I ²
弹簧的阻转矩 TC = k2
弹簧的阻转矩TC与指针的偏转角  成正比，即
当 T = TC 时，可动部分停止转动，
即指针的偏转角
结论: 指针偏转的角度与直流电流或交流电流
有效值的平方成正比。
线圈通入电流 I 磁场
线圈通入电流 I 磁场 固定和可动铁片均被磁化(同一端的极性是相同的)
可动片因受斥力而带动指针转动，
交流为有效值

## Slide 16
因指针的偏转角度与直流电流或交流有效值平方成正比，所以仪表标度尺上的刻度是不均匀的。
与轴相联的活塞在小室中移动产生阻尼力 空气阻尼器。
3. 用途
4. 优点：
构造简单；价格低廉；可用于交直流；能测量较大的电流；允许较大的过载。
缺点：
刻度不均匀；易受外界磁场及铁片中磁滞和涡流（测量交流时）的影响，因此准确度不高。
测量交流电压、交流电流。

## Slide 17
14.2.3 电动式仪表
1. 结构
有两个线圈：固定线圈和可动线圈。可动线圈与指针及空气阻尼器的活塞都固定在轴上。
螺旋弹簧
固定线圈
可动线圈
空气阻尼器
产生阻尼力

## Slide 18
2. 工作原理
F
F
可动线圈
固定线圈
固定线圈中的电流 I1 ( i1 )  磁场
可动线圈中的电流 I2 ( i2 )与磁场相互作用电磁力 F 线圈受到转矩 T 线圈和指针转动，
仪表的转动转矩
通入直流时，T=k1I1I2
通入交流时，
T=k1I1I2cos
i1和i2的有效值
i1和i2之间
的相位差

## Slide 19
弹簧的阻转矩 TC = k2
弹簧的阻转矩TC与指针的偏转角  成正比，即
当 T = TC 时，可动部分停止转动，
即指针的偏转角
结论: 指针偏转的角度与两个电流(对交流为有效值)的乘积成正比。
仪表的转动转矩 通入直流时，T=k1I1I2
通入交流时，T=k1I1I2cos
 = kI1I2 （直流）
 = kI1I2 cos （交流）
i1和i2之间
的相位差
4. 优点：可用于交直流；准确度较高。
缺点：受外界磁场影响大；不能承受较大过载。
3. 用途 测量交直流电压、电流及功率。

## Slide 20: 14.3 电流的测量
电流表的内阻要很小。
测量直流电流通常用磁电式电流表，
若要扩大电流表的量程，可在测量机构上并联一个分流电阻 RA 。
电流表应串联在电路中，
I
负载
A
I
负载
RA
R0
I0
式中：R0 —— 测量机构的电阻
RA—— 分流器的电阻
测量直流电流通常用磁电式电流表，测量交流电流通常用电磁式电流表。

## Slide 21
由
可得，分流电阻
可知，需扩大的量程愈大，则分流电阻应愈小。
例: 有一磁电式电流表，当无分流器时，表头的满标值电流为5mA，表头电阻为20 。今欲使其量程（满标值）为1A，问分流器的电阻应为多大？

## Slide 22: 14.4 电压的测量
表的内阻要很高。
测量直流电压通常用磁电式电压表，
若要扩大电压表的量程，可在测量机构上串联一个倍压电阻 RV 。
电压表应并联在被测电路两端，
式中：R0 —— 测量机构的电阻
RV —— 倍压器的电阻
U
负载
V
+
–
U
负载
+
–
R0
RV
+
–
U0
测量直流电压通常用磁电式电压表，测量交流电流通常用电磁式电压表。

## Slide 23
由
可得，串联电阻
可知，需扩大的量程愈大，则串联电阻应愈大。
例: 有一电压表，其量程为50V，内阻为2000 。今欲使其量程扩大到300V，问还需串联多大电阻的倍压器？

## Slide 24
14.5.1 磁电式万用表
用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等
1.直流电流的测量
测量直流电流的原理电路
RA1
R
RA2
RA3
RA4
RA5
500mA
50mA
5mA
0.5mA
50A
A
+
-
+
-
RA1~ RA5是分流器电阻，改变转换开关的位置，就改变了分流器的电阻，从而改变了电流的量程。量程愈大，分流器电阻愈小。
14.5 万用表
直流调整电位器

## Slide 25: 14.5 万用表
14.5.1磁电式万用表
用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等
2. 直流电压的测量
RV1~ RV3构成倍压器电阻，改变转换开关的位置，就改变了倍压器的电阻，从而改变了电压的量程。量程愈大，倍压器电阻愈大。
测量直流电压的原理电路
RA
R
RV2
RV1
RV3
25V
5V
1V
A
+
-
+
-

## Slide 26
3.交流电压的测量
磁电式仪表只能测量直流，如果要测量交流，需加整流元件，如图中D1和D2。
测量交流电压的原理电路
R
100V
A
+
-
+
-
10V
D1
D2
RV1
RV2
600
正半周时，电流流经D1和部分电流流经微安表流出。
负半周时，电流直接流经D2从“+”端流出。
可见，通过微安表的是半波电流，读数应为该电流的平均值。
可见，通过微安表的是半波电流，读数应为该电流的平均值。为此，加一交流调整电位器（图中600），用来改变表盘刻度；指示读数被折换为正弦电压有效值。
可见，通过微安表的是半波电流，读数应为该电流的平均值。为此，加一交流调整电位器（图中600），用来改变表盘刻度；指示读数被折换为正弦电压有效值。普通万用表只适合测量频率为45~1000Hz的电压。

## Slide 27
4. 电阻的测量
测量电阻时，需接入电池，被测电阻愈小，电流愈大，则指针偏转的角度愈大。
测量电阻的原理电路
R
A
+
-
-
+
1.7k
-
+
1.5V
10
100
（调零）
注意：
(1) 测量前应先将“+”、“-”两端短接，看指针是否指在零，否则应调节调零电位器（图中 1.7k电阻）进行校正。
(2) 绝对不能在带电线路上测量电阻。用毕应将转换开关转到高电压档。

## Slide 28
MF-30型万用表的面板图
14.5 万用表
零欧姆调整
机械零位调整
200
100
50
40
30
20
10
5
0
100
200
300
400
500
2
4
6
8
10
10
15
22
A-V-Ω
0
∞
Ω
10V
-dB
-10
V.mA
10V
+dB
Ω
–
+
500
10
100
500
25
5
1
×10k
×1k
×100
×10
×1
50
5
50
500
500
100
V
Ω
μA
mA
V
～
~
转换开关

## Slide 29: 14.5.2数字式万用表

## Slide 30: 14.5.2数字式万用表
今以DT-830型数字万用表为例来说明它的测量范围和使用方法。
1. 测量范围
（1）直流电压分为五档:
200mV,2V,20V,200V,1000V。
（2）交流电压分为五档:
200mV,2V,20V,200V,750V。
（3）直流电流分为五档:
200V,2 mA,20mA,200mA,10A。
（4）交流电流分为五档:
200V,2 mA,20mA,200mA,10A。
（5）电阻分为六档:
200,2k  ,20k ,200k,2M ,20M 

## Slide 31
DT-830型万用表的面板图
POWER
OFF
ON
B
E
C
hFE
晶体管
插孔
显示器
电源开关
转换开关
输入
插座
hFE
D
C
A
V
A
C
A
C
A
D
C
V
Ω
10A
mA
COM
V·Ω
2.面板说明

## Slide 32
(2)电源开关：使用时将开关置于“ON”位置；使用完毕置于“OFF”位置。
(3)转换开关：用以选择功能和量程。根据被测的电量(电压、电流、电阻等)选择相应的功能位；按被测量程的大小性选择合适的量程。
(4)输入插座：将黑色测试笔插入“COM”的插座。红色测试笔有如下三种插法，测量电压和电阻时插入“V•”插座；测量小于200mA的电流时插入“mA”插座；测量大于200mA的电流时插入“10A”插座。
(1) 显示器：显示四位数字，最高位只能显示1或不显 示数字，算半位，故称三位半（ ）。最大指示为 1999或-1999。当被测量超过最大指示值时，显示“1” 或“-1”。

## Slide 33: 14.6 功率的测量
14.6.1 单相交流和直流功率的测量
通常用电动式仪表来测量功率
功率表的接线图
电压线圈
电流线圈
u
i2
i1=i
+
–
*
*
负载
固定线圈：匝数少，导线粗，
与负载串联，作为电流线圈。
可动线圈：匝数多，导线细，
与负载并联，作为电压线圈。
工作原理：
I2正比U，且可认为i2与u同相
所以：

## Slide 34: 14.6 功率的测量
14.6.2 三相功率的测量
在三相三线制中，广泛采用两功率表来测量三相功率。
iA
W1
W2
*
*
*
*
iB
iC
A
B
C
两功率表测量三相功率
工作原理：
三相瞬时功率：
所以，
p = uA iA + uB iB + uC(–iA– iB) iC
= (uA – uC ) iA + ( uB – uC ) iB
= uAC iA + uBC iB
= p1+ p2
p = pA+ pB+ pC
= uA iA + uB iB + uC iC
因为，iA+ iB+ iC= 0
可见，三相功率可用两个功率表来测量。

## Slide 35
式中 为uAC和iA之间的相位差。
iA
W1
W2
*
*
*
*
iB
iC
A
B
C
W1 的读数为
W2 的读数为
式中 为uBC和iB之间的相位差。
两功率表读数之和为
P = P1+ P2
= UAC IA cos + UBC IB cos 

## Slide 36
30º


当负载对称时，


P1 = UAC IA cos
= Ul Il cos (30º–  )
P2 = UBC IB cos 
= Ul Il cos (30º+  )
由相量图可知，两功率表的读数为
两功率表读数之和为
P = P1+ P2
= Ul Il cos (30º–  )+ Ul Il cos (30º+  )
可见，采用两表法可测量三相功率。
当 < 60º时，P1和P2 均为正值，P = P1+P2
当 > 60º时，P1为正值，P2为负值，P = P1– P2
三相功率应是两个功率表读数的代数和，其中任意一个功率表的读数是无意义的。

## Slide 37
*
*
*
*
A
B
C
三相功率表的连接图
实用中，常用一个三相功率表（二元功率表）代替两个单相功率表来测量功率，

## Slide 38: 14.7 兆欧表
兆欧表：用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。
1. 结构
兆欧表构造示意图
两个线圈固定在同一轴上且相互垂直。一个线圈与电阻R串联，另一个线圈与被测电阻Rx串联，两者并联接于直流电源。
∞
Ω
1000
500
200
100
30
10
0
F2
N
S
U
I2
Rx
R
I1
+
-
M
F2
I
F1
F1
永久磁铁
线圈
手摇直流发电机
磁场是不均匀的

## Slide 39
2. 工作原理
在测量时，通过线圈的电流
线圈电阻
线圈受到磁场的作用，产生两个方向相反的转矩，
f1 ()和 f2 ()分别为两个线圈所在处的磁感应强度与偏转角之间的函数关系。
∞
Ω
1000
500
200
100
30
10
0
F2
N
S
U
I2
Rx
R
I1
+
-
M
F2
I
F1
F1
T1 = k1 I1 f1 ()
T2 = k2 I2 f2 ()
仪表的可动部分在转矩的作用下发生偏转，直到两个线圈产生的转矩平衡。

## Slide 40
2. 工作原理
当两个线圈产生的转矩平衡时，有 T1 = T2
即 k1 I1 f1 () = k2 I2 f2 ()
上式表明，偏转角  与两线圈中电流之比有关，
故称为流比计。
因
所以
结论：1. 偏转角与被测电阻Rx有一定的函数关系，所以角可以反映出被测电阻的大小。
2. 仪表的偏转角与电源电压U无关，所以手摇发电机转动的快慢不影响读数。

## Slide 41: 14.8 用电桥测量电阻、电容和电感
14.8.1直流电桥
2. 工作原理
1. 电路
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
IG
最常用的单臂直流电桥( 惠斯登电桥）用来测量约 1 到0.1M电阻。
当检流计G中无电流流过时，电桥达到平衡。
电桥平衡的条件为
R1 R4 =R2 R3
设R1= Rx 为被测电阻，则
式中
称为电桥的比臂，
称为较臂。
测量时，先将比臂调到一定比值，然后再调节较臂直到电桥平衡为止。

## Slide 42
14.8.2 交流电桥
1. 电路
交流电桥用来测量电容和电感。
交流电桥平衡的条件为
G
Z3
Z4
Z1
Z2
IG
~
2. 工作原理
Z1 Z4 =Z2 Z3
即 |Z1| | Z4 | = |Z2 | | Z3 |
1+ 4= 2+ 3
为使平衡容易调节，常将两个桥臂设计为纯电阻。
（1）当选Z2和Z4为纯电阻时，则Z1和Z3必须同为电感性或电容性。
（2）当选Z2和Z3为纯电阻时，则Z1和Z4必须一个为电感性，而另一个为电容性。

## Slide 43
14.8.2 交流电桥
(1) 电容的测量
G
R0
R4
Rx
R2
IG
~
C0
Cx
测量电容的电桥电路
电桥平衡时，有
可得
被测电容器
无损耗的标准电容器和标准电阻

## Slide 44
14.8.2 交流电桥
(2) 电感的测量
电桥平衡时，有
可得
被测电感元件
无损耗的标准电容器和标准电阻
测量电感的电桥电路
G
R3
R0
Rx
R2
IG
~
C0
Lx

## Slide 45: 14.9 非电量的电测法
非电量的电测法就是将各种非电量（如温度、压力、速度、位移、应变、流量、液位等）变换为电量，而后进行测量的方法。
非电量的电测仪器，主要由下列几个主要部分组成
传感器
测量电路
测录装置
(1) 传感器：将被测非电量变换为与其成一定比例关系的电量。
(2) 测量电路：将传感器输出的电信号进行处理，使之适合于显示、记录及和微型计算机的联接。
(3) 测录装置：各种电工测量仪表、示波器、自动记录仪、数据处理器及控制电机等。

## Slide 46
14.9.1 应变电阻传感器
电阻丝
特殊胶水
薄纸片
被测试件
1. 金属电阻丝应变片
电阻丝由直径为0.02~0.04mm 的康铜或镍铬合金绕成。
2. 工作原理
试件发生的应变通过胶层和纸片传给电阻丝，将电阻丝拉长或缩短，从而改变了它的电阻。就将机械应变变换为电阻的变化。
电阻丝电阻的相对变化
和试件的轴向应变
成正比。
k为电阻丝应片的灵敏系数，其值约为2。

## Slide 47
交流电桥测量电路
–
+
R3
R4
R1
R2
–
+
输出电压
设测量前电桥平衡，即
R1 R4 =R2 R3
应变电阻
测量时应变电阻变化了R1，则
如选R1= R2，R3= R4，并忽略分母中的R1，则有
常用电桥电路（大多采用不平衡电桥），把电阻的相对变化转换为电压或电流变化。

## Slide 48
14.9.2 电感传感器
电感传感器能将非电量的变化变换为线圈电感的变化，再由测量电路转换为电压或电流信号。
线圈
铁心
衔铁
L2
L1
r
r
1. 差动电感传感器
两只线圈完全相同，且上下对称排列。
当衔铁在中间位置时，两线圈的电感相同，
当衔铁在中间位置时，两线圈的电感相同，当衔铁受非电量的作用上下移动时，两个线圈的电感一增一减，发生变化，此即为差动。

## Slide 49
衔铁处于中间位置，电桥平衡，输出电压
电感传感器常用来测量压力、位移、液位、表面光洁度等。
2. 工作原理
当衔铁偏离中间位置上下移动时，电桥不平衡，输出电压的大小与衔铁位移的大小成正比，其相位与衔铁移动的方向有关。
交流电桥测量电路
–
+
R0
R0
–
+
r+jL1
r+jL2
线圈
标准电阻
线圈
铁心
衔铁
L2
L1
r
r

## Slide 50
14.9.3 电容传感器
电容传感器能将非电量的变化变换为电容器电容的变化。
平板电容传感器
d
可见，只要改变，S，d 三者之一，都可使电容改变。
将上极板固定，下极板与被测物体相接触，当运动物体上、下位移（改变d）或左、右位移（改变S）时，将引起电容的改变。
1. 平板电容传感器

## Slide 51
初始时C1= C2，电桥平衡，输出电压
交流电桥测量电路
当C1变化时，电桥不平衡，输出电压的大小与电容的变化成正比。
可得
带条厚度为  ，其介电常数为 
滚轮
带条
极板
电容传感器测量绝缘带条的厚度
例：
2. 工作原理
–
+
–
+
R0
R0
C1
C2

## Slide 52
14.9.4 热电传感器
热电传感器能将温度的变化变换为电动势或电阻的变化。
1. 热电偶
t1
t2
设热电偶冷端的温度t2保持恒定，则热电动势只与热端的温度t1有关。
热电偶由两根不同的金属丝或合金丝组成。
热电偶温度计常用来测量500 ~1500°C的温度。
如果在两根金属丝相联的一端加热，则产生热电动势Et，有
热电偶将温度的变化转换为电动势的变化。

## Slide 53
例：热电偶应用于炉温控制系统
～220V
电炉炉温控制系统
Uf
+
-
+
-
U
SM
+
-
+
+
+
-
-
-
△U
U1
U2
E
直流伺服电动机
减速器
放大器
热电偶
加热电阻丝
调压器
t
热电偶
输出电压
参考电压
差值电压
励磁电压
电枢电压

## Slide 54
热电偶用来测量炉温，输出电压U2正比于炉温。
工作原理
炉温为给定值时，电路平衡 U1= U2，差值电压U= 0，电动机不动。
炉温高于给定值时，U2 >U1，差值电压U0。
测量电路是电位计电路，基准电压U1与炉温的给定值相对应。
U经放大后其输出的电压U 加在直流伺服电动机的电枢两端。
电动机通过减速器带动调压器手柄，改变调压器的输出电压，使加热电流减小，炉温下降。使电路重新平衡（ U=0），即炉温保持给定值。

## Slide 55
2. 热电阻
金属电阻丝的电阻随温度变化的关系为
A 和 B为金属丝电阻在工作温度范围内的电阻温度系数的平均值。
热电阻传感器将温度的变化转换为电阻的变化。
电阻温度计中的热电阻传感器是绕在云母、石英或塑料骨架上的金属电阻丝。
tºC时的电阻值
Rt =R0 ( 1 + At + Bt2 )
0ºC时的电阻值
对铜丝：A= 410-3(1/ºC)，B= 0；
铂丝：A=3.9810-3(1/ºC)，B= –5.84 10-3(1/ºC)²。

## Slide 56
3. 热敏电阻
热敏电阻将温度的变化转换为电阻的变化。
80
160
240
320
10
20
30
40
R/k
T/ºC
热敏电阻的电阻-温度特性
热敏电阻测温范围约为-50~+300°C。
测温度时采用的也是电桥测量电路。
热敏电阻与补偿电阻并联的电桥测量电路
–
+
R4
R2
–
+
R3
Rc
Rt
U
U
热敏电阻是半导体元件，其电阻具有负温度系数。
t  R