博朗IRT6500/6520/6020中文说明书

产品描述

IRT6500 或 6020

1——耳套（20个/盒） 2——探头 3——探测器 4——指示灯 5——耳套取出键 6——显示屏 7——电源键 8——开始键 9——电池盖

①

③ ④ ⑧ ⑥

⑤⑨ ②

⑦

博朗耳温计适用于所有年龄人群的体温测量和监控。仅供家庭使用。

注意事项：

若出现未明原因的焦躁、呕吐、腹泻、脱水、食欲不振或活动不适、痉挛、肌肉疼痛、发抖、脖颈酸痛、排尿疼痛等症状，不管背景指示灯亮起何种颜色、被测温者是否发烧，均请咨询医生。

若耳温计显示温度升高（IRT6520型号的背景指示灯变黄或变红），请咨询医生。 本产品工作环境的温度范围为：10-40℃（50-104℉）。切勿将本产品暴露于极限温度（<-20℃/-4℉或>50℃/122℉），切勿置于过湿环境中（>95%RH）。本产品必须与博朗耳温计配套的耳套（LF40）使用。

儿童在服用抗生素、止痛剂或退烧药的情况下，不应仅靠体温计读数来判定其病症严重程度。耳温计指示的温度升高可能是病情严重的信号，尤其是出现在年老衰弱、免疫力低下者或婴幼儿身上时。当出现温度升高或当您对下列人员进行测温时，请立即接受专业咨询。

①出生3个月以下的婴儿（若温度超过37.4℃或99.4℉，请立即咨询医生）； ②60岁以上的病人；

③糖尿病患者或免疫力低下人群； ④卧床病人； ⑤器官移植者；

⑥发烧的症状在老年病人身上较难甚至无法发现。

本产品包含小零件，或被儿童吞食引发窒息危险。请将本产品置于儿童接触不到的地方。

博朗耳温计使用方法

1、摘掉防护盖

2、按电源键

内部自测时，显示屏显示全部过程。

最后一次测得的温度将在显示屏显示5秒钟。

3、如果有需要，耳套指示灯将闪烁。

为获得精确读数，请确保每次测量前换上新的或干净的耳套。

将耳温计探测头插入盒子中断耳套后拔出，新的耳套便戴在探测头上。 请注意：博朗耳温计戴上耳套才能工作。

4、当显示屏出现下图画面时，耳温计进入预备测温状态。

5、将探头缓缓插入耳道，按下开始键后松开。

6、在测量过程中，“精准温度”指示灯将闪烁。测量成功后，该指示灯将保持3秒钟常亮。

请注意：在测量过程中，若探头正确地插入耳道，耳温计会发出长的蜂鸣声提示测量完成。 若探头在耳道中未放稳，耳温计会发出一阵持续的短哔哔音，“精准温度”指示灯将熄灭，显示屏将显示错误信息（POS=位置错误）。

更多信息请参见《常见故障表》。

7、确认蜂鸣声表明已测得准确温度。结果将出现在显示屏上。

8、下次测量时，按退出键取下并丢掉用过的耳套，换上新的干净的耳套（同一个人使用，可以多次使用旧耳套8-10次）。

请注意：若不替换耳套，耳温计将默认为上次测得的问题。

60秒后仍未有任何操作，博朗耳温计将自动关闭。您也可以按电源键关闭耳温计。

显示屏在短暂闪烁“OFF”后将变成空白。

测温小窍门

①为保持精准、保持卫生，每次使用前替换一次性耳套。 ②左右耳的读数可能不同。因此，请使用同一只耳朵测量。 ③为使读数精确，耳内必须无障碍物或避免耳垢过多。 ④外部因素可能会影响耳测温度，包括下列情形：

a）探头位置错误 b）使用用过的耳套 c）探测头不干净

⑤若有下列情形，请等待20分钟后再测量。

a）室内温度过高或过低； b）佩戴了助听器； c）躺在枕头上；

⑥若测量的耳朵不适或耳道内有药剂，请换一只耳朵测量。

记忆模式

1、上次测量的温度值会存储在记忆中，再次开启时会自动显示5秒钟。

转换温度单位

若您想将摄氏度（℃）转换为华氏度（℉）或从华氏转换为摄氏，请按下列步骤操作： 1、确保耳温计处于关闭状态。

2、按下并按住电源键不放，大约5秒后显示屏将依次出现：℃/SET/

℉/SET。

3、当显示屏上出现您想要的温度单位后立即松开电源键。

耳温计将发出短的蜂鸣音确认新设置，而后耳温计将自动关闭。调整一次后，下次开机仍然保持你现在的设置，即只要调整一次到摄氏度后，就永远是摄氏度，除非你重新调整。

保养和清洁

红外探针是耳温计最精密的部件，必须保持清洁和完好，以确保读数准确。 若不甚在没有耳套的情况下使用了耳温计，请按如下步骤清洗红外探针： 用酒精浸湿的棉签或软布轻轻擦拭表面。待酒精完全干涸后，套上新的耳套即可进行测。若红外探针受损，请联系博朗。使用干燥的软布擦拭显示屏和外部。勿使用磨损性清洁液。切勿将耳温计浸入水中或其他任何液体中。将耳温计和耳套存储在无尘无污染的干燥处，避免阳光直射。

更换电池

本产品配有两节1.5V，AA型（LR06）电池。为获得最佳性能，推荐金霸王电池。

1、当显示屏上出现电池符号，需更换新电池。

2、打开电池盖，取出旧电池，装上新电池，确保正负两极正确对应。

3、滑上电池仓门。

注意：若长期不使用机器，请务必将电池取出来，否则电池漏液造成机器损坏，不在厂家保修范围之内！

请等电池用完后再丢弃。为保护环境，请将废电池交给零售商店处理，或根据国家或地方相关法规放入适当的回收点。

校准

本产品使用寿命长，但仍建议您每年将产品进行一次检测，以确保产品的准确性。请与

官方

服务中心联系。（校准并非免费服务，请向官方服务中心询价后再寄出产品。）

生产日期及生产工厂

电池仓的批号为生产日期，批号后第一组数字（3位）代表第几天生产的（公历），随后数字（2位）代表生产年份的最后两位数。最后的标识符代表生产工厂。 例如：LOT11614K，表示该产品生产于2014年的第116天。

如何安装一个新的干净的耳套说明：

耳温探头在耳内的位置不正确，无法精确测量。 POS=位置错误

注意探头的位置是正确且稳定的。 重置耳套，重新定位。按开始键重新测量

环境温度不在允许的操作范将耳温计在室温为10-40℃或围内（10-40℃或50-104℉）。 50-104℉的房间内放置30分

钟。

所得温度不在正常体温范围（34-42.2℃或93.2-108℉） HI=太高

LO=太低

系统错误——自我检测不停闪烁，且随后无准备蜂鸣音和准备标志出现。

若错误持续。

若错误再持续

电量低，但耳温计仍能正确操作。

电量太低，无法正确测量温度。

等待1分钟，直到耳温计自动关闭，然后重新打开。

……将电池取出重置后再开启。

……请与服务中心联系。 插入新电池。 插入新电池。

确保红外探针和探头干净，且佩戴的是全新干净的耳套。确保耳温计插入方式正确后再进行测温。

产品规格：

显示的温度范围：

工作环境的温度范围：

存储温度范围：

工作和存储相对湿度：

显示分辨率：

34-42.2℃（93.2-108℉） 10-40℃（50-104℉） -25-55℃（-13-131℉） 10-95%RH（非冷凝） 0.1℃/℉

显示温度范围的精度 最大实验室差错

35-42℃（95-107.6℉）： ±0.2℃（±0.4℉）

超出此范围： ±0.3℃（±0.4℉）

诊断可重复性： ±0.14℃（±0.26℉）

电池寿命： 约600次测量

使用寿命： 5年

本耳温计只能在1大气压或1大气压以下（700-1060hPa）海拔使用。

参见使用指导 工作温度 存储温度 保持干燥

德国博朗耳温计 IRT6500/6020 常见问题

1、多少体温是正常

0-2周岁 36.4—38℃

3-10周岁 36.1—37.8℃

11-65周岁 35.9—37.6℃

65周岁以上 35.8—37.7℃

2、有温差怎么办

可能您连续测了几次，前后有一点偏差，这个不需担心，6500/6020有0.1的偏差，同时要确保2次测的地方和方法都是正确的。

2次测量的时间间隔最后在1分钟以上，因为人的手是有温度的，会影响耳温计的测算温度。

3、一个耳套可以用多长时间

一个耳套可以用6-8次，不需要一次一换，太浪费；

不同的人建议用不同的耳套，这样比较干净点，也比较讲究。

用酒精和棉花擦拭耳套，可以增加耳套使用次数。

4、为什么在耳朵测量？

①腋下温度测量的只是表皮的温度，因此不能可靠地反映核心体温

②口腔温度受饮水、进食和呼吸的影响

③肛温落后于核心体温的变化，并有交叉感染的危险

5、测温技巧

①右耳与左耳的读数可能不同，请在同一只耳朵测温

②侧卧一耳受压可能耳温偏高，睡觉后等一会再测温

③耳内无阻塞物及过多耳垢堆积才能测得准确温度

④1周岁以下幼儿：将耳背垂直向后拉，使测温头清晰探测到耳鼓

⑤1周岁以上至成人：将耳背向后上方拉，使测温头清晰探测到耳鼓

6、产品保养

将耳温计不用的时候放到支架中，减少灰尘的进入。

请勿沾水。长期不使用，请取出电池！

耳温计小知识

1、红外耳温枪是专用于测量人体耳道的温度，与普通电子体温计相比，其测量原理与测量部位均不同，因而不可能获得相同的测量？

①体温的正常值是一个范围，不是一个特定不变的值，每个人都不同；

②正常的体温，在身体不同部位测量到的都不尽相同，不应用来相互比较，其中耳温最准确，最灵敏；

③体温会随着年龄、性别、时间、运动、情绪等变化而变化；

④可在您及家人身体健康时测量体温，以便将来发烧时做比较。

2、红外耳温枪是一种高科技，高灵敏度的测量仪，在使用过程中，对操作环境，测量方法（是否对准耳鼓）均有较高的要求，所以容易造成人为的测量不准而非仪器本身的问题，具体注意事项：

①在新环境下，需待30分钟后才能使用。

②新生儿体温相当均匀，不必将探头插入太深。

③将耳朵向上向后拉让耳道变直，以便对准耳鼓。

a）1周岁以内的幼儿，测量时外耳需往耳朵后方拉。

b）1周岁以上及成人，耳朵需往上及往耳朵后方拉，以便耳道拉直。

④拉耳朵的同时，将探测头温柔地插入耳道里，并按下开始键，显示屏会显示测量到的温度。

⑤为了确保读数准确，连续测量3-5次后请等至少30秒。多次测量后，取最高值为耳温测量值。

⑥对婴儿使用时，最好让小孩躺平，将头侧放，让耳朵朝上，对于较大的儿童或成人，持仪器者最好站在被测人后面，稍微朝向被测人的侧面。

⑦一定要测同一个耳朵的温度，因为左耳及右耳测到的温度可能不同。

⑧睡醒之后请等几分钟再测温。

⑨在下列情形里建议同一个耳朵测三次温度，取其中最高的一个作为读数。 a）出生未满100天的新生儿。

b）3周岁以下、免疫系统有缺陷的儿童。

因为每个人左、右的耳道不尽相同，所以测量的温度是因人而异。一般人相差0.5℃，亦有相差高达1.0℃，但有少部分人左、右耳温是相同的。

3、为什么耳温计联系测量3、4次，每次的温度都会不一样？

耳温计刚从盒中取出，还未适应环境温度，所以连续测量都会出现数据不同的情况，相同的情况亦会发生于室温相差太多的房间，例如：设有暖炉房间的温度要比其他的高出很多，快速改变环境温度亦是造成耳温枪数值不准的原因之一。因此在这种情况下，建议使用者先将耳温枪放置室内，大约20分钟后，让其适应环境温度，这样就可以得到较正确的数值。

4、耳温计是否防水呢？

耳温计是不防水的，所以不得将耳温计浸水或放置于其他液体中，以避免损坏。而且应该保持干燥及避免10℃至40℃（50℉至104℉）温度范围外的阳光直接曝晒。

5、耳温计大约可以使用多久才换电池？

耳温计使用锂电池，电池寿命会因您的使用频率次数而有所不同，当耳温计液晶显示屏幕左上方电池图示为空白闪烁时，即表示耳温计电池没电了，请您更换新电池。

6、夏天与冬天的环境温度改变，是否影响测量的温度？

耳温计会与环境温度做对比，补偿，在正常的环境温度范围10℃-40℃（50℉-104℉）下所测得的温度是一样的。但人体会随着夏天、冬天的环境温度，其体温会有稍许变化，例如运动后、洗热水澡后，其体内温度通常比较高。

7、耳温计从冷气房到无空调的地方测量会有差别？

耳温计从冷气房到无空调的地方时，由于还未适应环境温度的急剧变化，因此在这种情况下建议使用者先将耳温计放置大约20分钟后，让其适应环境温度，这样就可以得到正确的测量温度。

8、耳温计可以到太阳下测量吗？

耳温计并不适合曝晒于太阳光下，阳光下的紫外线会让耳温计受损，建议消费者使用耳温计

测量应尽量于室内环境进行。

9、小宝宝的耳道很小，探头放不进去，要怎么测量才正确呢？

不用担心，只要您将小宝宝的耳朵轻轻向下向后方拉（成人为向上），确认将耳道拉直，耳温计探头对直耳膜测量即可。

10、为什么我测量的结果温度会过低？

您可以先检查您的耳道是否清洁，因为耳垢会影响测量，使测量温度偏低！